Estudio in vivo en la determinación de la longitud de trabajo con la utilización del Localizador Apical Electónico Neosono

Autores: Hilú, Rodolfo; Huanambal, Marcos

Lugar: Facultad de Odontología. Universidad Maimónides.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Objetivo: Evaluar in vivo la determinación de la longitud de trabajo del Localizador Apical Electrónico Neosono.

Materiales y métodos: Este estudio evaluó la longitud de trabajo de 174 conductos radiculares de 70 piezas dentarias. Se determinó el diagnóstico pulpar y la necesidad de efectuar retratamiento; sin considerar la edad, el sexo o el diente afectado. En todos los casos se efectuaron los procedimientos usuales de anestesia local, aislamiento del campo operatorio, apertura, rectificación cameral y preparación del acceso del tercio cervical del conducto radicular. Se irrigó con solución de hipoclorito de sodio al 2,5% y el exceso de solución fue absorbido desde la cámara pulpar con una torunda de algodón estéril. La longitud de trabajo fue considerada aceptable, cuando el localizador marcaba que estaba entre 05/1.5 mm del foramen; corto cuando estaba alejado por mas de 1.5mm del foramen y pasado cuando estaba a mas de  0.5 mm del foramen apical. El rango de tolerancia fue de +/- 0,5 mm. Todas las mediciones efectuadas con el Localizador Neosono  fueron consideradas aceptables cuando en la película radiográfica la punta del instrumento utilizado se encontraba a 1 mm del ápice radiográfico, con una tolerancia de +/- 0,5 mm.

Los datos fueron registrados y se evaluó estadísticamente con las pruebas de intervalo de confianza y de chi cuadrado.

Resultados: Los resultados pueden obtenidos observarse en la tabla 1 y 2.

Tabla 1.

| Longitud | Cant.conductos | % | IC95 |
| --- | --- | --- | --- |
| aceptable | 144 | 82,8% | 77,2-88,4 |
| excesiva | 27 | 15,5% | 10,1-20,9 |
| corta | 3 | 1,7% | 0-3,7 |
|  | 174 | 100,0% |  |

P=0,055

| Patología | Aceptable | % | No aceptable | % | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pulpa vital | 121 | 86,4% | 19 | 13,6% | 140 | 80,5% |
| Pulpa no vital | 10 | 62,5% | 6 | 37,5% | 16 | 9,2% |
| Retratamiento | 13 | 72,2% | 5 | 27,8% | 18 | 10,3% |
| Total | 144 | 82,8% | 30 | 17,2% | 174 | 100,0% |

P=0.03

Conclusiones: En las condiciones de este estudio, la precisión en la determinación de la longitud de trabajo utilizando el Localizador Apical Neosono presentó un intervalo de confianza en mediciones aceptables (es decir entre 0.5 y 1.5 mm  del foramen)  de entre 77.2% a 88.4%;  mientras que para mediciones excesivas es entre 10.1 a 20.9% y para mediciones cortas entre 0 a 3.7%.

Por otro lado se analizó la incidencia de la patología del conducto sobre el desempeño del localizador apical. Se encontró que la precisión en la determinación de la longitud del conducto difiere significativamente según el estado del conducto (22=7.32, p=0.03). En efecto, el porcentaje de conductos con una longitud aceptable fue del 82.8% en pulpas vitales, del 72.2% en retratamientos y de solo 62.5% en pulpas no vitales

Bibliografía:

De Moor, R. y col. (1999) Accuracy of four electronic apex locators: an in vitro evaluation. Endod. Dent. Traumatol. 15:77-82.

Hilú, R. (2001) Estudio in vivo del localizador apical Formatron IV en la determinación de la longitud de trabajo. RAOA, 89:427-9.

Czerw, R. y col. (1996) Evaluación in vitro de la exactitud de diversos localizadores de ápice electrónico. J. Endodon. en Español, 2:55-9.

Kaufman, A.; y col (1997) Fiabilidad de diferentes localizadores apicales electrónicos para detectar perforaciones de la raíz in vitro, Internatinal Endodontic Journal, 30: 403-407

Ounsi,H. ; Naaman, A. (1999) Evaluación in vitro de la confiabilidad del localizador apical electrónico Root ZX, Internátional Endodontic Journal, 32: 120-123